**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę aparatu USG

*Szanowni Państwo*

Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Poniżej treść zapytać wraz z odpowiedziami.

**PYTANIE 1**

Dotyczy punkt 11. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o cyfrowej regulacji TGC za pomącą ośmiu suwaków.

**ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**PYTANIE 2**

Dotyczy punkt 15. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości kanałów przetwarzania 172 032.

**ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**PYTANIE 3**

Dotyczy punkt 18. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o pamięci CINE 2 729 klatek.

**ODPOWIEDŹ: TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**PYTANIE 4**

Dotyczy punkt 24. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o głębokości obrazowania 30 cm.

**ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**PYTANIE 5**

Dotyczy punkt 26. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o dynamice systemu 227.

**ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**PYTANIE 6**

Dotyczy punkt 49. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji bramki dopplerowskiej w trybie PWD 0.2 – 20 mm.

**ODPOWIEDŹ: TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**PYTANIE 7**

Dotyczy punkt 2, Głowice. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o częstotliwości pracy 1.4 -5.0 MHz, ilości elementów 128.

 **ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.**

**Zamawiający informuje, iż nie dokonuje modyfikacji formularza parametrów technicznych – w przypadku składania oferty o dopuszczonych powyżej parametrach, wykonawca zobowiązany jest to odnotować w odpowiednich pozycjach parametrów.**

**Pozostałe warunki postępowania, w tym termin składania ofert pozostają bez zmian.**